南宁市第一人民医院医疗设备采购竞争性谈判

投标文件要求

一、招标项目：

货物需求一览表

说明：

1、标记有★号项为关键性参数及配置要求，对这些关键参数和配置要求必须满足或优于，否则投标无效。

| 项目要求及技术需求： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 壁挂式等离子空气消毒机5台、移动等离子消毒机12台 |  |  |  |  |
| 数量 | 17 |  | 单位 |  | 台 |
| 技术参数规格及 配置要求 | 壁挂式等离子空气消毒机 1、正常工作条件 - 1.1环境温度 5℃～40℃ - 1.2相对湿度 ≤90% - 1.3大气压力 86KPa～106KPa - 1.4电源 AC220V±22V 50Hz±1Hz - 2、性能参数 - 2.1安全防护分类：属Ⅰ类设备 - 2.2消毒空间 ≤100m3 - 2.3*消毒时空气中的臭氧平均浓度 ≤0.01mg/m3 - 2.4*循环消毒风量 ≥1000m3/h - 2.5等离子体密度 2.4X1016-8.9X1016个/m-³ - 2.6*等离子体发生器寿命（MBTF） ≥30000h - 2.7噪声 ≤45dB - 2.8输入功率 ≤200VA - 2.9*消毒时间 ≥1h - 3、消毒效果 - 3.1对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% - 3.2对空气中自然菌的消亡率≥90% - 3.3消毒后空气中的平均细菌总数≤150cfu/m³ - 4、左右出风风道系统，避免冷风直吹病员。 - 5、触摸液晶显示屏，非按键式触摸屏，真正在屏幕上直接操作设置。 - 6、微电脑智能控制，手动、程控、遥控、Wifi智能控制四种运行方式，预设间隔时段自动开关机，控制消毒机按设定要求自动工作，可手动启动停止。 - 7、微信可远程智能遥控。 - 8手机可实时监控设备工作状态，保证消毒效果。 - 9手机自动记录设备工作时间。 - 10具有整机寿命累计计时功能。 - 11具有加强装置功能，打开加强，可增强消毒效果。 - 12故障可提示，且显示屏显示。 - 13具有清洗保养提醒功能。 - 14安装方式：壁挂式。 - 15*、ISO14001环境管理体系认证证书 - 每年三次巡检，终身维保 - 移动等离子消毒机 1、正常工作条件 - 1.1环境温度 5℃～40℃ - 1.2相对湿度 ≤90% - 1.3大气压力 86KPa～106KPa - 1.4电源 AC220V±22V 50Hz±1Hz - 2、性能参数 - 2.1安全防护分类：属Ⅰ类设备 - 2.2消毒空间 ≤100m3 - 2.3消毒时空气中的臭氧平均浓度 ≤0.16mg/m3 - 2.4循环消毒风量 ≥800m3/h - 2.5等离子体密度 2.4X1016-8.9X1016个/m-³ - 2.6*等离子体发生器寿命（MBTF） ≥30000h - 2.7噪声 ≤60dB - 2.8输入功率 ≤200VA - 2.9*消毒时间 ≥2h - 3、消毒效果 - 3.1对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% - 3.2对空气中自然菌的消亡率≥90% - 3.3消毒后空气中的平均细菌总数≤40cfu/m³ - 4、背面加大蜂窝式进风口，均匀分隔气流。 - 5、大出风口设计，页片可上下调节摆动，可不直吹病员。 - 6、隐藏式遥控器存放盒。 - 7、采用等离子体杀菌因子。 - 8、遥控、手动临时消毒，预设程控定时多个时段。 - 9、设备可在人机共存的环境下使用，随时都可消毒，不受时间限制。消毒时无味无辐射不腐蚀设备。 - 10、设置好程控时段和开关机时间，打开程控开关，设备即可每天定时自动消毒。 - 11、风速高低档可调。 - 12、可远距离遥控控制，左右45度任意操控。 - 13、等离子体发生器和风机出现故障时能自动报警提示并有自动关机功能。 - 14、具有整机寿命累计计时功能。 - 15、具有清洗保养提醒功能。 - 16、电机故障自动检测报警。 - 17、过载闭环自动检测调节。 - 18、负离子故障自动检测。 - 19、安装方式：移动式。 - 20、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书 注：1、上述带*号参数为重要参数，必须符合要求，否则按废标处理。 |  |  |  |  |
| 资金来源 | 自筹资金 | 最高限价 |  | 7.67万元 |  |
| 商务需求： |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起三十日内 |  |  |  |  |
| 质保期 | 自交货验收合格之日起五年，质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。 |  |  |  |  |
| 售后服务及要求 | ⑴按厂家承诺实行“三包”；⑵免费送货上门、免费安装调试合格；⑶接到故障通知后2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；⑷每年至少一次定期回访、维修；⑸其余按厂家承诺进行。 |  |  |  |  |
| 交货期及交货 安装地点 | 1、交货期：自签订合同之日起10日内交货完毕。 2、交货安装地点：南宁市内采购单位指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 货物验收合格，支付合同总金额的30%，此后每半年支付合同总金额的30%，最后一期支付10%。 |  |  |  |  |
| 供应商资格要求 | 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具有医疗器械生产或经营许可，具备法人资格的供应商 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 1、投标报价必须包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 2、投标时应提供投标产品的中文性能参数指标彩页（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评审时核对。 3、投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 4、投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 5、设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 6、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收收标准、验收手册。 |  |  |  |  |

二、响应文件组成：

1.封面

参与谈判单位名称、所谈判项目名称、联系人及联系电话，加盖单位公章。

2．产品报价表

包含产品名称、制造商、品牌规格型号、供货数量、单位及总价格，加盖单位公章。报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵制定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、随进及其他说有成本费用的总和，并加盖单位公章。

3.参与谈判单位简介及资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件、经营许可证等，加盖单位公章。

4.谈判单位代表人资格证明文件

参与谈判单位的法定代表人或其授权委托人身份证及授权委托书（原件），加盖单位公章。

5.证明货物合格的证明文件

医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表及产品说明书，加盖单位公章。

6.产品配置清单、技术参数或技术规格响应表，耗材（含报价）、配件或试剂长期供应价格清单，加盖公章。

7.售后服务承诺，加盖公章。

8.上述材料以纸质文件一式五份（正本一份副本四份）袋封装并加盖单位公章。

- 采购合同

合同格式

采购单位（甲方）：南宁市第一人民医院

供 应 商（乙方）：

签  订  地  点 ：   南宁市第一人民医院

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是原厂生产的全新、未使用的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.乙方提供货物的质量保证期按交货（含安装）验收合格之日起计（期限按投标文件承诺的时间）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.如货物在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按招投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 送货上门            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法。

第五条　交付和验收

1.交货时间：  自签订合同之日起30个工作日天内 ；地点：南宁市第一人民医院指定地点 。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在货物安装、调试完毕，可正常使用后进行验收。货物验收合格后，由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托相关检测机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中如发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对货物验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作日内及时予以解决。如乙方对甲方书面异议无响应，则甲方有权延期支付贷款。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要的安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。

第七条  售后服务、保修期

1.售后服务：⑴按厂家承诺实行“三包”；⑵免费送货上门、免费安装调试合格；⑶接到故障通知后2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；⑷每年至少一次定期回访、维修；⑸其余按厂家承诺进行。

2.货物保修期：

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

4.上述货物的免费保修期为   壹  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.⑴按厂家承诺实行“三包”；⑵免费送货上门、免费安装调试合格；⑶接到故障通知后2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；⑷每年至少一次定期回访、维修；⑸其余按厂家承诺进行。

第八条　付款方式和保证金

1.当货物采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质。

3.付款方式：货物验收合格，支付合同总金额的30%，此后每半年支付合同总金额的30%，最后一期支付10%。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货物到达指定交货地后，甲方应当在货物到（安装、调试完毕）后30个工作日内进行验收。

2. 乙方在货物交付前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理，并列出移交清单，作为甲方验收货物和使用的技术条件依据，检验结果应随货物交给甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才作最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 货物验收时乙方必须在现场，货物验收完毕后应作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十一条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 货物使用说明书、货物质量检验证明书、随配附件和工具以及货物清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货物到达甲方指定交货地四十八小时前通知甲方，以便准备接收货物。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处置。

4.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

7.其它违约行为按违约货款额的5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议的解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物质量符合国家相关标准的，鉴定费由甲方承担；货物质量不符合国家相关标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1. 合同经八甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容需要修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1．采购招标文件；

2．乙方提供的采购投标（或应答）文件；

第十八条　本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章即生效，传真件、扫描件具有同等法律效力。（可根据需要增加）。

| 甲方（章）南宁市第一人民医院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 单位负责人： | 单位负责人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |