南宁市第一人民医院医疗集团设备采购竞争性谈判

投标文件要求

一、招标项目：

货物需求一览表

说明：

1、标记有★号项为关键性参数及配置要求，对这些关键参数和配置要求必须满足或优于，否则投标无效。

| 项目要求及技术需求： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 心电监护仪1台、无创呼吸机1台、空气消毒机1台、心电图机1台、病床2张、诊疗床2张、抢救车1套、污物车1辆、转运氧气瓶1个、输液泵2台、注射泵2台、电子血压计1台、电子体温计1台、手持脉搏血氧饱和度测定仪1台、除颤仪1台、雾化泵1台 |  |  |  |  |
| 数量 | 20 |  | 单位 |  | 台 |
| 技术参数规格及 配置要求 | - 心电监护仪 - 1：整机要求： - 1.1*、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽。 - 1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 - 1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 - 1.4、屏幕采用电容屏。 - 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 - 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学。 - 1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 - 1.8、安全规格：ECG,TEMP,IBP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 - 2：监测参数： - 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 - 2.2*、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 - 2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 - 2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。 - 2.5*、支持≥21种心律失常分析,包括房颤分析。 - 2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 - 2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 - 2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 - 2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 - 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 - 2.11*、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 - 3：系统功能： - 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 - 3.2、支持肾功能计算功能。 - 3.3、具有图形化技术报警指示功能。 - 3.4、支持≥100小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，≥800条事件回顾，≥800组NIBP测量结果，≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾，支持24小时全息波形的存储与回顾功能。 - 3.5、每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 - 3.6、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 - 3.7、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 - 3.8、支持监护仪进入夜间模式，演示模式，待机模式。 - 3.9、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）。 - 3.10、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 - 3.11、提供计时器功能，界面区提供设置不小于2个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能。 - 无创呼吸机 - 一、基本参数： - 1、通气模式：PSV、PCV、PSV+目标潮气量、PCV+目标潮气量、CPAP - 2、患者模式：成人、儿童（大于10公斤） - 3、吸气正压（IPAP）：4 - 40cm H2O - 4、呼气正压（EPAP）：2 - 20 cmH2O或IPAP- 2 cmH2O - 4、持续正压（CPAP）：4 to 20cm H2O - 5、呼吸频率：4至40次每分钟（BPM） - 6、吸气时间：0.3至5秒 - 7*、升压速度：1至9档 - 8*、吸气触发(esync)：1至9档，关闭 - 9*、呼气触发：1至9档可调 - 10、目标潮气量：200-1500ml - 11、延时升压：10-60分钟 - 12、湿化设置：1至9档（10至30 mg H2O/L） - 12、报警声音设置：1至9档，45至85 dB(A) - 13、最大流速：>200升/分钟 - 14、最小吸气时间：关闭，0.3-3.0秒 - 15、最大吸气时间：0.3-3.0秒，关闭 - 16、工作噪音（10 cm H2O）：小于30 dB(A) - 17、能量触发技术，探测患者能量出发保证呼吸人机同步性；应用质量流速传感器，测量流速加速度，降低误触发率。 - 18*、PSV模式时控制通气可按照理想吸呼比1:2自动设置 - 二、报警及监测参数： - 1、报警：低压报警、高压报警、低潮气量报警、低呼吸频率报警、高呼吸频率报警、低漏气量报警、高漏气量报警、低外接电池电量报警、低内置电池电量报警、低电量报警、内部功能异常报警； - 2、监测参数：潮气量、呼吸频率、漏气量、呼吸比、实时压力监测。 - 等离子体空气消毒机 - 一、技术指标 - 1、集主动消毒与被动消毒与一体，具有杀菌与分解有害气体的双重功能，消毒净化因子为等离子体； - 2、核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成； - 3、消毒指标：设备持续工作90分钟，可使20m3密闭房间空气中人工喷染的白色葡萄球菌的杀灭率达99.99%，可使120m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%以上，符合卫生部《医院室内空气消毒技术规范》； - 4、净化指标：能净化去除空气中的甲醛、苯化合物等有害气体与异味， 甲醛去除率（降解率）≥80% ,悬浮粒子数≤3500个/L（Φ≥0.5um)； - 5、带活性碳及除臭氧网去除臭氧味及异味，空气中的臭氧量：≤0.02 mg/m3； - 6、等离子发生器的高压输出电压：6000±200V； - 7、适用体积：≤120m3； - 8、循环风量：≥1200m3/h； - 9、噪声：≤45dB； - 10、正常工作环境：温度范围：5℃～40℃ 湿度：≤90%； - 11、工作电源: 220V 50Hz、输入功率：≤90VA； - 12、产品证件：卫生安全评价报告 - 13、企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证 - 二、功能指标 - 1、等离子体净化消毒，可在人机共存的环境中使用，对人与物品无损害，对环境无二次污染，适用于医院II、III类环境； - 2、智能控制器具有过滤网累时提示，整机累计时间功能； - 3、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即在显示屏上报警提醒，确保消毒效果的稳定可靠；当等离子体发生器短路和非正常放电时保护，防止安全事故； - 4、微电脑智能控制，具有手动、自动、定时多种工作模式以及多个风速档位供用户自由选择； - 5、LED中文显示屏，触感式控制面板，远红外一键式遥控； - 6、等离子高压发生器具有短路保护。 - 心电图机 - *1、直接读入信息系统病人信息 - *2、回传心电图检查结果 - *3、检查项目：12导常规心电图检查 - 4、采用心电分析引擎，给出12导联自动分析结论和心律失常自动识别分类 - 5、4096HZ的心电采集信号采样率及高分辨率的心电图打印输出 - 6、采集过程中可随时暂停并选择暂停原因，报告时将显示出来；并可连续采集、重新采集； - 7、病例数据库管理系统，医生可以方便的对病历数据库进行搜索、对比、删除、修改等，更可以输出病历库表。 - 8、心电信号可采用蓝牙传输方式，发射接收的有效距离在明视100m范围内。 - 9、输入回路电流：各输入回路电流不大于0.1μA。 - 10、输入阻抗：各输入回路之间的输入阻抗不小于5MΩ。 - 11、噪音电平：折合到输入端的噪声电压不大于15μVP-P。 - 12、标准灵敏度：10mm／mv，电源电压波动对灵敏度产生的误差不大于±5%。 - 13、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于±5%。 - 14、共模抑制比：不小于 60dB。 - 15、幅度频率特性：0.5Hz～150Hz（+0.4dB、-3.0dB）。 - 16、低频特性：时间常数不小于3.2s。 - 17、抗共模抑制能力：不小于89dB。 - 18、支持运动心电功能，能与运动负荷试验系统联接使用。 - 19、可加入卫星心电系统，与中心或区域医院进行网络连接。建立静态心电、动态心电、动态血压分析平台，支持院内及远程原始心电数据传输、分析、处理。 - 20、多小时心电不间断采样，可用作实时监护。 - 21、统计分析功能，可统计医生工作量、各功能收费情况、可按任意时间段进行各种指标统计分析，数据表和柱状图多种报告方式。 - *22、可对心率、QTC、P波、QRS、电轴等参数进行精准检索。 - *23、能与上下级医院组建成区域心电分析系统。 序号; 设备名称; 数量. 1; 心电放大转换器; 1. 2; 心电工作站分析系统软件; 1. 3; 加密锁; 1. 4; 心电导联线; 1. 5; 专用心电导联线; 1. 6; 使用说明书; 1. 7; 台式主机; 1. 8; ≥24”高清彩色显示器. 9; 或便携主机. - 病床 - 1、规格：长2080mm*宽970mm*高500mm - 2、功能：背部升降0～85°，床头尾板可拆。 - 3、材质及要求：床架、床板碳钢制造，ABS强化床头尾板，床面一次冲压成型，有透气长孔，铝合金护栏、前后侧伏，手摇系统具有空转限位结构装置。 - 4、标准配置：ABS床头尾板1对，手摇安全限位摇杆1支，4个双刹静音轮，输液架插孔4个，输液杆1支，铝合金护栏1付，引流挂钩2个，病号插卡1个，杂物架1个。 - 诊疗床 - 1、规格：长1900mm*宽650*高700mm - 2、材质：优质不锈钢材料 - 3、床面由加厚平整的夹板和优质环保人造革及海绵包装。 - 4、床脚采用不锈钢方管焊接，并配有防滑脚套。 - 抢救车 - 1、规格：640*400*930mm - 2、功能：上面门内有分格布袋，中间部分有两个抽屉，下面为对开门。 - 3、配置：输液杆 1支，抽板 1块，带推手，对刹静音包轮。 - 污物车 - 1、规格：800*600*850mm - 2、材质：优质不锈钢 - 3、配置：对刹静音包轮，一个配套加厚防水塑料布袋 - 转运氧气瓶 - 1、规格：4L - 2、配备：压力表、手提箱、氧桥、扳手。 - 输液泵 - 1、适用科室：ICU及全院各科室 - 2、泵工作系统：指状蠕动式 - 3、输液速度，输液速度范围：l.0～1000ml/h，l.0～999.9ml/h,递增、递减量为0.1ml/h； - 4、输液量设置范围0.1ml～9999ml；0.1ml～999.9ml：递增、递减量为0.1ml；1000ml～9999ml：递增、递减量为1ml。 - 4、输液量累计显示范围0.0～9999ml - 5、输液时间累计显示范围 00:00～99:59h - 6、点滴感应器使用范围 空瓶报警：1.0ml/h～1000ml/h - 7、滴落异常报警：1.0ml/h～500.0ml/h（20dp/ml输液器），1.0ml/h～200.0ml/h（60dp/ml输液器） - 8、报警功能：管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、温度偏低、市电中断、电池耗尽等 - 9、* 大LCD液晶屏显示，大开门方式，全中文菜单,适用国内各种输液器 - 10、输液精度：精度≤±5% - 11、输液滴速精度：精度≤±5% - 12、输液量精度：精度≤±5% - 13、KVO速度精度：精度≤±10% - 14、BOLUS速度精度：精度≤±10% - 15、快排速度精度：精度≤±10% - 16、* 可设定储存十种以上普通输液器参数 - 17、输液流速模式: ml/h、dp/m、时间模式等多种选择；可自动换算 - 18、输液累计有量和时间的累计 - 19、*抢救病人中改变输液速度无须停机 - 20、*抢救病人中快速输液无须停机 - 21、* 有独立的低速高速精度补偿菜单 - 22、* 采用文字显示、声、光报警方法，全部报警功能必须在液晶屏上以中文方式清晰提示 - 23、* 有红外点滴感应器 - 24、* 环境温度偏低报警功能 - 25、速度在1.0-100.0ml/h时，液体滴数均匀 - 26、*具有输液器软卡固定槽 - 27、内置电池应急自动切换；充足电可连续使用不小于6小时 - 28、输液速度从微量1ml/h至高速1000ml/h任意设定 - 29、*阻塞压力值根据使用科室的需要进行多档调节，独立菜单界面操作 - 30、*具有无线WIFI联网功能 - 31、静脉开通（KVO）功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以低流量持续输液（流速小于等于10ml/h时KVO流速为1.0ml/h；流速大于10ml/h时KVO流速为3.0ml/h） - 32、操作条件：温度：+5℃～+40℃，相对湿度20%-90% - 注射泵 - 1、适用科室：ICU及全院各科室 - 2、注射速度： - 20ml注射器：0.1ml/h～400.0ml/h，30ml注射器：0.1ml/h～600.0ml/h、50ml注射器：0.1ml/h～1200ml/h、0.1ml/h～999.9ml/h，递增、递减量为0.1ml/h、1000ml/h～1200ml/h，递增、递减量为1ml/h - 3、快注速度： - 20ml注射器： 400.0ml/h；30ml注射器： 600.0ml/h；50ml注射器： 1200ml/h。 - 4、BOLUS速度： - 20ml注射器： 400.0ml/h；30ml注射器： 600.0ml/h；50ml注射器： 1200ml/h。 - 5、注射量设置范围： - 0.0ml～9999ml；0.1ml～99.9ml：递增、递减量为0.1ml；100ml～9999ml：递增、递减量为1ml - 6、注射量累计显示范围：0.0～9999ml - 7、注射时间累计显示范围：00:00～99:59h - 8、报警功能：延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常 - 9、*大LCD液晶屏显示，全中文菜单, 适用国内50ml、30ml、20ml规格注射器 - 10、注射精度：注射速度≥1.0ml/h ，精度≤±2%；注射速度＜1.0ml/h ，精度≤±10%。 - 11、* 可设定储存十种以上普通注射器参数 - 12、注射流速模式: 普通模式（“ml/h”）、时间模式两种模式可选 - 13、注射累计有量和时间的累计 - 14、*抢救病人中改变注射速度无须停机 - 15、*抢救病人中快速注射无须停机 - 16、*采用文字显示、声、光报警方法，全部报警功能必须在液晶屏上以中文方式清晰提示 - 17、*有延长管脱落报警 - 18、*双道连注功能 - 19、内置电池应急自动切换；充足电可连续使用不小于4小时 - 20、*阻塞压力值根据使用科室的需要进行多档调节，独立菜单界面操作 - 21、*具有无线WIFI联网功能 - 22、静脉开通（KVO）功能 - 23、注射泵以0.1ml/h的低流量持续注射 - 24、操作条件：温度：+5℃～+40℃，相对湿度20%-90% - 电子温度计 - 1、额头测温 - 2、准确度：0.1°C - 3、≥20次记忆 - 4、蜂鸣提示 - 5、静音模式 - 6、背光灯 - 7、重量<=90g - 电子血压计 - 1、加压方式：智能加压 - 2、电池寿命：≥300次 - 手持式脉搏血氧饱和度测定仪 - 一、工作条件要求 - 1工作温度范围≥0～40℃，相对湿度范围≥15～95% - ★2电击防护等级高于BF（抗除颤） - ★3液体防护等级高于IPX2 - ★4通过欧盟CE认证 - 二、硬件配置要求 - ★1电池使用时间：碱性电池≥36小时，锂电池≥24小时，关机延迟（自第一次低电量报警后）≥10分钟，具有节电功能，支持自动待机、自动关机 - ★2重量（全配置，含电池）≤300g - ★3显示屏≥2.4英寸彩色TFT，分辨率≥320×240 - 4具有指示灯指示：电源状态、提示报警 - 5具有多功能接口 - 6具有电源接口，可直接连接充电底座充电 - *7具有红外接口 - 三、软件功能要求 - 1显示界面支持大字体界面和波形界面 - 2支持连续监护及点测两种工作模式 - *3存储功能：连续监护数据≥96小时，点测数据≥4000条，存储内容应包括病人ID、病人类型、SpO2、PR及测量时间 - *4具备PITCH TONE和报警音提示功能 - 四、监测参数要求 - 1监护信息包括血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR） - 2血氧饱和度（SpO2）监测范围：0～100% - 3脉率（PR）监测范围：18～300bpm - 4参数报警上下限可调 - 除颤仪 - 1*、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 - 2、整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 - 3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - 4*、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 - 5*、除颤充电迅速，充电至200J<6s。 - 6、心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 7、可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 - 8、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 9、成人、小儿一体化电极板。 - 10、支持中文操作界面、AED中文语音提示。 - 11*、彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 - 12、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 13、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 14、符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 - 15、符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 - 16、具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 - 17、具备优异的抗跌落性能。 - 雾化泵 - 1、喷雾速率：0.25 m/min*以上 - 2、药液瓶容量：最大7ml - 3、适当药液量：约2ml ~ 7ml - 4、残液量：0.7ml以下 - 5、噪音：60dB以下 - 6、压力范围：70 kPa~ 130 kPa以内 - 7、使用温湿度：+10°C~+40°C. 30% RH~ 85% RH - 8、电击保护：II类、B型应用部分 注：1、上述带*号参数为重要参数，必须符合要求，否则按废标处理。 |
| 资金来源 | 发热门诊特别国债 | 最高限价 |  | 38.57万元 |  |
| 商务需求： |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起三十日内 |  |  |  |  |
| 质保期 | 自交货验收合格之日起壹年，质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。 |  |  |  |  |
| 售后服务及要求 | ⑴按厂家承诺实行“三包”；⑵免费送货上门、免费安装调试合格；⑶接到故障通知后2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；⑷每年至少一次定期回访、维修；⑸其余按厂家承诺进行。 |  |  |  |  |
| 交货期及交货 安装地点 | 1、交货期：自签订合同之日起10日内交货完毕。 2、交货安装地点：南宁市内采购单位指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 货物验收合格，一次性付清合同款。 |  |  |  |  |
| 供应商资格要求 | 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具有医疗器械生产或经营许可，具备法人资格的供应商 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 1、投标报价必须包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 2、投标时应提供投标产品的中文性能参数指标彩页（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评审时核对。 3、投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 4、投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 5、设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 6、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收收标准、验收手册。 |  |  |  |  |

二、响应文件组成：

1.封面

参与谈判单位名称、所谈判项目名称、联系人及联系电话，加盖单位公章。

2．产品报价表

包含产品名称、制造商、品牌规格型号、供货数量、单位及总价格，加盖单位公章。报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵制定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、随进及其他说有成本费用的总和，并加盖单位公章。

3.参与谈判单位简介及资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件、经营许可证等，加盖单位公章。

4.谈判单位代表人资格证明文件

参与谈判单位的法定代表人或其授权委托人身份证及授权委托书（原件），加盖单位公章。

5.证明货物合格的证明文件

医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表及产品说明书，加盖单位公章。

6.产品配置清单、技术参数或技术规格响应表，耗材（含报价）、配件或试剂长期供应价格清单，加盖公章。

7.售后服务承诺，加盖公章。

8.上述材料以纸质文件一式五份（正本一份副本四份）袋封装并加盖单位公章。