南宁市第一人民医院设备采购竞争性谈判

投标文件要求

一、招标项目：

货物需求一览表

说明：

1、标记有*号项为关键性参数及配置要求，对这些关键参数和配置要求必须满足或优于，否则投标无效。

| 项目要求及技术需求： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 牙椅1台、普通种植机1台、常用口腔器械1批、便携式盆底康复治疗仪1台、吸痰器1台、医用冰箱2-8℃1台、医用冰箱-20℃1台、经皮黄疸测试仪1台、生物安全柜1台、干扰电治疗仪1台、中药煎药机1台、中药碎药机1台 |  |  |  |  |
| 数量 | 12 |  | 单位 |  | 台 |
| 技术参数规格及 配置要求 | 牙椅 *1、整体折弯成型的患者座椅升降框架和底板，椅/背联动，超纤皮椅垫，卫生PU脚垫 *2、整体冲压成型的蝶形靠背，无接缝，患者肘部支撑宽度≥640mm *3、快速靠背俯/仰，从靠背最高位到最低位≤9秒钟 4、头枕角度采用按压式调节，全金属枕头架 *5、座椅升降范围≥380~780mm；靠背俯仰范围≥110~183° *6、患者座椅尾部设有推拉式一键水、气、电总开关装置 *7、磨砂面防滑双扶手，扶手可上、下两端自动定位 8、陶瓷痰盂可180°旋转，痰盂盆可拆卸清洗 *9、挂架、控制面板一体式器械盘，内置观片灯，控制面板30°面向用户，≥六个挂架位，手机冷却水独立调节，不锈钢托盘 10、弹簧触摸控制系统，亚克力控制面板 *11、患者座椅底板尾端中间位置有四向摇杆脚控开关 *12、患者座椅底板外侧有脚控冲、供水控制按键 13、可调节流量大小的强、弱吸铝手柄，硅胶接嘴 14、机椅互锁安全系统，踩脚踏时椅位控制系统被完全锁定 *15、具备一键吐痰位 *16、反射式LED口腔灯，感应开关及亮度调节，黄光/白光/黄白混合光可循环切换，照度调节范围≥7000-30000Lux,色温调节范围≥3000-5000°K 17、外置连体式强弱吸过滤器，位于助手侧 18、带副控面板的整体助手架，有≥4个挂架位，可180°水平旋转 *19、两侧磁吸式水箱门 20、内置地箱，配塑料电源保护罩 21、医生椅可进行坐垫升降、靠背高度和俯仰角度调节。坐垫高度可在 470mm-590mm间调节，采用铝合金椅架和静音轮 22、脚踏开关带吹屑气开关和有水/无水控制开关 23、保护等级：I级装备；防触电保护程度：B级 普通种植机 1、额定电压范围的马达速度范围≥(100-40000) r/min 2、最大机械输出功率≥70W 3、运行偏差：运行中实际扭矩和转速浮动范围在设定范围的±10%以内。 4、马达径向跳动：0、02MM 5、脚控操作：可无级变速，控制水源开关切换，正反转切换 6、最大噪音：马达最高≥40000转，噪音<40dB 7、显示要求：时实显示种植扭力变化 8、马达光源：马达光源亮度多级可调 9、蠕动泵：主机泵外置，最大输出水量不低于70ml/min。 10、100%时的冷却水流速：>90ml/min 11、 马达LED灯最大照度：>2000lx 12、 反转提醒：当正反转切换时，有报警声提醒功能 13、 马达最大扭矩≥5、5N、cm 14、 马达可进行高温高压灭菌，且马达为直流无刷电机，具有遇阻反转功能，即当钻 头遇到的阻力达到程序设定的扭矩时，设备将停止并反转退出钻头。 15、质保时间：24个月。 常用口腔器械 1、电子根尖测定仪1台 2、牙髓活力测试仪1台 3、光固化机1台 4、超声洁牙机1台 5、高速涡轮手机1把 6、高速涡轮牙钻手机1把 7、弯手机1把 8、低速涡轮牙科手机(马达+直机+弯机)套装1套 9、低速涡轮牙科手机(弯机头)1把 10、手机润滑油1瓶 11、高低速手机润滑剂1瓶 便携式盆底康复治疗仪 1、治疗模式包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、肌电反馈训练、场景训练和产后康复治疗（腹直肌分离等）。 2、治疗模块包括产后康复和盆底康复。 3、*嵌入式软件，一体化设计。高清晰彩色触摸屏，可触屏和按键操作。 4、在治疗过程中，通过精确测得的病人盆底肌电信号为依据，通过图形和声音等形式反馈给病人，对病人的盆底评估和盆底治疗进行提示。 5、根据系统设置的参数，进行循环刺激。 6、电刺激治疗波形包括单向波、双向波和交互波。 7、治疗仪有治疗电流输出时应有输出的指示。 8、系统设置治疗方案可选。 9、治疗过程中均有真人语音提示，有简易肌电评估数值报告。 10、*双通道独立进行治疗，互不干涉，可单独设置不同通道的刺激强度。 11、病档管理：可以对病人档案进行新建、清空、删除操作，也可以对历史数据进行备份、删除、记录维护、治疗回顾等操作。修改病档时必须确认操作密码，避免病人信息被误操作。 12、可采集腹部肌电信号。 13、电流锁定功能：输出处于锁定状态时，电流强度不可调。 14、刺激持续时间可设置功能。 15、内置应急电源，意外断电后系统自动暂停治疗，保存病人正在进行的治疗信 息，并报警声音提示。保持原来治疗状态的数据。断电后 60 分钟内恢复外部供电，可继续完成剩下的治疗过程。 16、治疗界面显示信息：表面肌电波形及数据、定量分析值、电刺激阈值、最大值、最小值、平均值、电流刺激波形等。 17、可视化人机操作界面，可直观、实时显示患者治疗过程中的生物反馈图形和 数据。 18、可自定义方案：治疗仪可设定刺激治疗时间，也可自定义治疗方案。 19、*电极脱落保护：在进行电刺激治疗的过程中，当电极从人体表面脱时，刺激电流自动停止，避免电流对人体皮肤造成意外伤害。采集时，电极从人体 表面脱落时，会停止采集，并提示导联脱落。 20、设置刺激间歇(练习)时间功能：治疗仪可在软件中对刺激间歇（练习）时间 进行设置。 21、EMG 每个通道单独采集肌电信号，采样频率高不低于 2200Hz。 22、EMG 采集位数≥14 位 23、EMG 采集灵敏度≥2-1800μV。 24、电刺激输出电流频率可调范围：1-115Hz 25、电刺激持续治疗时间可调范围：2-30s 26、电刺激输出电流强度可调范围：0-80mA 27、电刺激输出电流脉宽可调范围：50-400μs 28、内置可充电锂电池，可单独持续工作≥3 小时。 29、电刺激波形上升和下降时间可调范围：0-9、9s 30、休息时间可调范围：2-30s 吸痰器 1、泵结构：无油泵 2、抽气速率：≥35L/min 3、负压调节范围：0.013～0.090MPa 4、吸液瓶：2500ml×2 5、输入功率：400VA 6、噪音：≤55dB 7、工作制：间隙加载连续运行 医用冰箱2-8℃ 1、 样式：立式，左右双玻璃门。 2、 有效容积(L)： 990L 3、 侧板材料：PCM彩板。 4、 内胆材料：镀锌板。 5、 保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 6、 压缩机：釆用高效压缩机，品牌风扇电机，R290制冷剂。 *7、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，具备自动化霜功能。 *8、高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器。 *9、高亮度天蓝色数码温度屏，控制精度0.l℃ 10、箱内温度波动范围土3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道 式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 *11、声光报警功能：具有高低温报警、高环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。 12、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。 *13、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。 *14、冷凝水汇集后自动蒸发。 15、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 *16、配USB数据导出接口，接入U盘可快捷导岀未导出的数据。 17、配10个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分），带标签卡 *18、左侧配一个测试孔。 *19、箱内LED照明系统。 20、箱体配机械锁，双门双锁。 *21、前后四个万向脚轮设计。 医用冰箱-20℃ 1、样式：立式，双门 2、有效容积：450L 3、箱体材质：PCM钢板。 4、内胆材料：内壁为喷涂铝板材质。 *5、内部结构：上下两室，每室配置六个ABS抽屉。 *6、箱体上下室配两个测试孔。 7、上下独立内藏式门把手设计。 8、箱体配锁。 *9、前后4个万向轮（前面两个万向轮带锁止功能）。 10、内嵌式门封条洗。 11、压缩机：采用高效压缩机，品牌风扇电机。 12、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层。 13、制冷剂：无氟环保制冷剂。 *14、精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，显示精度0.l℃。 *15、独立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，丝管 式蒸发器，丝管冷凝器。 *16、声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。 17、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能。 *18、配USB数据导出接口：接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储条数100000条，最大存储时限48年。 经皮黄疸测试仪 1、测量方式：正反光；蓝、绿光比较。 2、精密度（重复性）：<2% 。 3、测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L 。 4、测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L 。 5、光源：氙闪光灯 。 6、具有自动校准功能。 7、液晶显示带背景光。 8、单位：一键切换显示mg/dl、 μmol/L的测量值和平均值；平均值计算：自动计算2-5次的平均值。 9、数值：3位数字直接读取，无需对照表换算； 10、校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1。 11、快速充电：充电时间≤1.5小时；测量次数：一次充电可测量1000次以上 *12、适用于7号可充电通用品牌电池。 *13、5分钟无操作自动休眠，10分钟无操作自动关机。具有无操作自动休眠和自动关机功能。 14、具有紫外线滤除功能技术。 生物安全柜 1、 安全柜基本参数： (1)分类：A2型，30%外排，70%循环 (2)外部尺寸≥(L×D×H)1100mm×750mm×2250mm; (3) 内部尺寸≥(L×D×H)940mm ×600mm×660mm。 (4)台面距离地面高度：750mm(尺寸根据要求订制修改) (5)风速：平均下降风速0.33±0.025m/s; 平均吸入口风速0.53±0.025m/s (6)系统排风总量≥360 m³/h (7)噪音等级：≤67dB(A) (8)照明：≥10001x (6)过滤效率：送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA 高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 2、 生物安全性： (1)用碘化钾(KI)法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 (2)菌落数≤5CFU/次 (3) 菌落数≤2CFU/次 干扰电治疗仪 1*、台式机型设计； 2*、两维(四电极)干涉波输出； 3、输出波形为正弦波； 4、仪器的输出基频为5 kHz; 5、干涉波差频频率1~120Hz; 6、在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA; 7、吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调，脉冲式吸附方式； 8、吸引压智能调节 9、吸水海绵湿式电极； 10*、干涉模式可调节 11、治疗模式可调节； 12、强度旋钮自动锁定功能； 13、治疗结束输出强度自动归零并声音提示； 14、吸附电极共有黄、绿两种颜色； 15、治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零； 16、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护。 中药煎药机 1、常压煎药，药物先煎后下功能，保留传统煎药方式 2、同时可煎煮2个处方，武火、文火时间可分别单独设定 3、可单独设定文火、武火煎煮时间。煎药完成后可设定大火快速浓缩药液，每个煎药锅容量20000毫升，适合煎煮5到10付小容量处方。 4、数控煎药定时功能，药液沸腾后，高温时间自动倒计时。 5、电路板控盒整体釆用硬质不锈钢金属材料，网状内筒及循环捅釆用不锈钢，外煎药捅釆用特殊玻璃，煎药过程清晰 6、自动包装，无极变量可调包装，包装速度≤8袋/分钟 7、包装温度、包装袋数自动显示。 8、需自带两个液位探针，双重控制药液包装质量 9、包装温控，内置2套温控器，可独立调节封口及封边温度 10、温控精确度：传感器内置发热管内 中药碎药机 1、可粉碎各种药物用品，成品为粉末。 2、粉碎细度：30-200目 3、粉碎室口釆用密封免螺丝设计 注：1、上述带*号参数为重要参数，必须符合要求，否则按废标处理。 |  |  |  |  |
| 资金来源 | 自筹资金 | 最高限价 |  | 29.8万元 |  |
| 商务需求： |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 | 自发出成交公告之日起三十日内 |  |  |  |  |
| 质保期 | 自交货验收合格之日起壹年（干扰电治疗仪保修叁年），质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。 |  |  |  |  |
| 售后服务及要求 | ⑴按厂家承诺实行“三包”；⑵免费送货上门、免费安装调试合格；⑶接到故障通知后2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；⑷每年至少一次定期回访、维修；⑸其余按厂家承诺进行。 |  |  |  |  |
| 交货期及交货 安装地点 | 1、交货期：自签订合同之日起15日内交货完毕。 2、交货安装地点：南宁市内采购单位指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 验收合格，一次性付款。 |  |  |  |  |
| 供应商资格要求 | 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格的供应商 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 1、投标报价必须包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 2、投标时应提供投标产品的中文性能参数指标彩页或技术白皮书、产品详细配置清单，以供评审时核对。 3、投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 4、投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 5、设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 6、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收收标准、验收手册。 |  |  |  |  |

二、响应文件组成：

1.封面

参与谈判单位名称、所谈判项目名称、联系人及联系电话，加盖单位公章。

2．产品报价表

包含产品名称、制造商、品牌规格型号、供货数量、单位及总价格，加盖单位公章。报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵制定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、随进及其他说有成本费用的总和，并加盖单位公章。

3.参与谈判单位简介及资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件、经营许可证等，加盖单位公章。

4.谈判单位代表人资格证明文件

参与谈判单位的法定代表人或其授权委托人身份证及授权委托书（原件），加盖单位公章。

5.证明货物合格的证明文件

彩页或技术白皮书或产品说明书，加盖单位公章。

6.产品配置清单、技术参数或技术规格响应表，耗材（含报价）、配件或试剂长期供应价格清单，加盖公章。

7.售后服务承诺，加盖公章。

8.上述材料以纸质文件一式五份（正本一份副本四份）袋封装并加盖单位公章。

南宁市第一人民医院设备采购合同

采购单位（甲方）：南宁市第一人民医院

供 应 商（乙方）：

签  订  地  点 ：广西壮族自治区南宁市七星路89号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 设备类型（一/二/三类） | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，此费用均含税。

- 甲方在支付上述费用前，乙方应提前30日向甲方提供同等金额、合法有效的增值税发票，否则甲方有权拒绝支付费用，乙方亦不能将甲方拒绝付款的行为作为不履行合同义务的抗辩依据，否则应向甲方承担相应的违约责任。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是原厂生产的全新、未使用的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到与招标文件、投标文件和承诺相一致标准。

3.乙方提供货物的质量保证期按交货（含安装）验收合格之日起计（期限按投标文件承诺的时间）。在保证期内因货物本身的质量问题及乙方问题而发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可单方决定按以下办法处理，直至问题得到解决：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费)。

4.如货物在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后XX个工作日内到达甲方现场处理。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量、安装及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的权利，包括但不限于专利权、商标权、工业设计权。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围；如其泄密的，由乙方承担相应责任。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 送货上门            。

3.乙方负责货物运输。

第五条　交付和验收

1.交货时间：  自签订合同之日起30个工作日内 ；地点：南宁市第一人民医院指定地点   。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等招标文件、投标文件和承诺中约定材料全部交付给甲方，如有缺失应在5个工作日内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方在货物安装、调试完毕，可正常使用后进行验收。货物验收合格后，由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托相关检测机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中如发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对货物验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。如乙方对甲方书面异议无响应，则认定为验收失效，甲方有权延期支付货款直至问题得以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要的安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责免费为甲方有关人员培训，乙方应保证甲方至少有3人能够使用设备主要功能。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：上述货物的免费保修期为  壹  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条　付款方式

1.当货物采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金（财政性/非财政性资金）。

3.资金来源：财政拨款（单位自筹/专项自筹/财政拨款）

4.付款方式：验收合格，一次性付款。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方在货物交付前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理，并列出移交清单，作为甲方验收货物和使用的技术条件依据，检验结果应随货物交给甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才作最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 货物验收时乙方必须在现场，货物验收完毕后应作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十一条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要

求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 货物使用说明书、货物质量检验证明书、随配附件和工具以及货物清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货物到达甲方指定交货地四十八小时前通知甲方，以便准备接收货物。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.乙方需在合同约定或甲方指定的时间、地点交付货物，否则甲方有权拒收货物。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输、安装引起的货物损坏，按质量不合格处置。

4.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

6.其它违约行为按违约货款额的5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应在能够通知对方的三日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议的解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物质量符合国家相关标准的，鉴定费由甲方承担；货物质量不符合国家相关标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容需要修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1．采购招标文件；

2．乙方提供的采购投标（或应答）文件；

第十八条　本合同一式二份，甲乙双方各执一份。传真件、扫描件具有同等法律效力。

| 甲方（章）南宁市第一人民医院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 单位负责人： | 单位负责人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |